Приложение2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование техники | Морозильник сверхнизкой температуры -40℃ |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего | Краткая техническая характеристика комплектующего |
|  |  | Тип Шкафа; В вертикальном положение. Емкость (Л); Не менее 270. Внутренний размер (Ш*Д*В) мм; Не более 500*460*1235. Внешний размер (Ш*Д*В) мм; Не более 700*640*1792. Размер упаковки (Ш*Д*В) мм; Не менее 815*755*2040. Масса Нетто/Брутто (кг); Не более 94/102. Производительность. температурный диапазон; -20～-40℃. температура окружающей среды; 16-32℃. Производительность Охлаждения; -40℃. Климатический Класс; N. Контроллер; Микропроцессор. Дисплей; Цифровой дисплей. Охлаждение. Компрессор; Не менее 1 шт. Способ Охлаждения; Прямое охлаждение. Режим Размораживания; Согласно инструкции. Хладагент; Хладагенте R290. Толщина изоляции (мм); Не менее 100. Конструкция. Внешний Материал; Материал с порошковым покрытием. Внутренний Материал; Алюминиевая пластина с напылением. Выдвижной ящик; Не менее 7 (АБС). Дверной замок с ключом; Да. Дверь; 1. Порт Доступа; 1шт. Ø 25 мм. Ролики; Не менее 2+(2 ролика с тормозом). Оповещения. Температура; высокая / низкая температура. Конструкция; Открыта дверь. Система; Отказ датчика температуры. Электричество. Источник питания(В/Гц); 220/50. Номинальная Мощность(Вт); Не менее 255. Входная Мощность(Вт); Не более 575. Потребляемая мощность(кВтч/24ч); Не более 2.86. Номинальный Ток(А); Не более 2.63. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |
| 5 | Срок поставки и место дислокации | с момента вступления в силу договора в течение 30 календарных дней Адрес: г.Аркалык ул Ауельбекова 11 |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |

Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники

Поставщик при поставке оборудование обеспечивает его ввод эксплуатацию (с подписанием соответствующего акта) и обучение специалистов ЛПУ на месте установки МИ

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

Главный врач

КГП «Аркалыкская региональная поликлиника»

Туранина И.Ю.  ________________