Приложение2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование техники | Микроскоп лабораторный медицинский в комплекте |
|  | Требования к комплектации |  |
|  |  | № п/п; Наименование параметра; Технические требования; Наличие функции или величина параметра предлагаемого оборудования. Методы исследования; Проходящий свет. Методы контрастирования; Светлое поле. Штатив микроскопа; Прямого типа. Осветительная система; Встроенная в основание штатива. Обеспечение принципа Келера. Осветитель проходящего света; Галогенная лампа мощностью не менее 30 Вт. светодиодный осветитель LED с цветовой температурой не менее 3200К. Жёстко закреплённая полевая диафрагма. Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и светодиодный модуль мощностью не менее 6 Вт. Замена ламп без наклона или переворачивания штатива. Источник питания; Выносной, стабилизированный к перепадам напряжения в сети. Плавный регулятор мощности. Менеджер света; Светодиодный. Расположение – по обеим сторонам микроскопа. Оперативный контроль уровня освещенности в плоскости предмета (не менее 5-ти градаций индикации освещённости). Механический предметный стол; Ручки препаратоводителя – коаксиальные. Расположение препаратоводителя – справа. Размер стола не менее 140х135 мм. Поверхность с керамическим или твердосплавным покрытием, стойким к чистке и реактивам. Препаратодержатель. Механизм фокусировки; Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки расположенные с обеих сторон штатива, одна из ручек точной фокусировки - плоская. Винт регулировки усилия фокусировочного механизма, расположенный коаксиально с фокусировочными рукоятками. Парфокальное расстояние всех объективов; От ≥33 до ≤45 мм. Тип оптической коррекции всех объективов; Планахроматический или планапохроматический. Объективы для исследований в проходящем свете; Увеличение 4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние более 6.0 мм. Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние более 4.0 мм. Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние более 0.45 мм. Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние более 0.1 мм. Объектив масляной иммерсии. В комплекте с иммерсионным маслом соответствующим ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C) в маслёнке-капельнице объемом не менее 5 мл.. Револьверное устройство для установки и смены объективов; Установка 4 объективов. Развёрнуто от пользователя. Объективы должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения. Конденсор; Числовая апертура - 0.9/1.25. Наличие центрировочных потайных винтов. Регулируемая апертурная диафрагма. Промежуточный тубус со светодиодным (LED) флуоресцентным осветителем отражённого света; Возможность доукомплектации. Бинокулярная насадка; Угол наклона окулярных трубок не более 30º. Поле зрения не менее 20 мм. Изменение высоты взора путём разворачивания окулярных трубок вверх с помощью механизма раздвижки по глазной базе. Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне от ≤48 до ≥75 мм. Окуляры; Увеличение 10х. Линейное поле не менее 18 мм. Возможность работы в очках и без них. Диоптрийная коррекция. Окуляры должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения. Количество - 2 шт.. Пылезащитный чехол; Наличие. Набор светофильтров; Синий. Жёлтый. Зелёный. Антигрибковое покрытие оптики; Наличие. Документы к оборудованию; Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Инструкция по эксплуатации на государственном и русском языках. Инструктаж медицинского и технического персонала; Наличие. Гарантия на оборудование; не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 4 | Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки и место дислокации | с момента вступления в силу договора в течение 16 календарных дней Адрес: г.Аркалык ул Ауельбекова 11 |
| 6 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в год. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники

Поставщик при поставке оборудование обеспечивает его ввод эксплуатацию (с подписанием соответствующего акта) и обучение специалистов ЛПУ на месте установки МИ

Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном и русском языке.

К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

И.о.Главного врача

КГП «Аркалыкская региональная поликлиника»

Смагулова А.Ф.  ________________